- 绍兴市特种设备检测院2023年仪器设备（第二批）供货项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: STZ2023002

| 采购单位： | 绍兴市特种设备检测院 |
| --- | --- |
| 监督单位： | 绍兴市市场监督管理局 |
| 二○二三年四月 |  |

第一部分 招标公告

经绍兴市政府采购管理部门批准，我院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：  STZ2023002      采购组织类型：  单位自行采购

二、招标设备名称及数量（预算金额：人民币  59 万元）

| 标项 | 设备名称 | 设备型号 | 采购 数量 | 上限单价 (单位：万元) | 上限总价 (单位：万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01标 | 安全阀校验台 |  | 1 | 25 | 25 |  |
| 02标 | 超声波探伤仪 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 03标 | 全自动维氏硬度计 |  | 1 | 6 | 6 |  |
| 04标 | 电镜镀膜仪（重招） |  | 1 | 8 | 8 |  |
| 05标 | 马弗炉 |  | 1 | 10 | 10 |  |

注：本院提供的仪器型号只是参考，如有技术参数和功能优予本院提供仪器型号，价廉者优先。

三、投标供应商的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

2、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币100万元（含100万元）以上。具有上述设备生产或经营资质。

3、多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。

四、投标截止时间及地点：投标人应于2023年 04 月 24 日9:00时之前将投标文件密封送交到浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院，本次招标的投标文件也可采用快递的方式进行递交，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点：2023年 04 月 24日9:00 时在浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院3楼会议室开标。

六、招标公告发布：http://www.sxtjy.com

联系方式：    绍兴市特种设备检测院    金先生    0575-88132262

绍兴市特种设备检测院

二○二三年四月七日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 绍兴市特种设备检测院2023年仪器设备（第二批）供货项目 项目的实施规模、范围：进行绍兴市特种设备检测院2023年仪器设备（第二批）供货项目有关设备的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 4 | 投标文件接收单位：绍兴市特种设备检测院 投标文件送达地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 5 | 投标截止时间：2023年 04 月 24 日 9：00时整。 |
| 6 | 开标时间：2023年 04 月 24 日9：00时整 开标地点：绍兴市特种设备检测院3楼会议室 |
| 7 | 联系方式： 绍兴市特种设备检测院 金先生 0575-88132262 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于绍兴市特种设备检测院。 |
| / | / |

注：

- 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、不公正或违法违规内容时，请在投标截止日七天前向我院书面反映，我院向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

- 为维护我院招标工作的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

名称：绍兴市特种设备检测院

地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号

项目联系人（询问）：金先生

项目联系方式（询问）：0575-88132262

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0575-88772729

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.2 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向我院提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向我院提供的产品和服务。

2.5　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供原厂商产品设备性能指标说明书，无法提供的导致评标委员会无法评审的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，我院对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知我院，但通知不得迟于开标前7日使我院收到，我院将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，我院有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，我院可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，我院与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标设备报价明细表（如有/格式见第六部分附件4）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.1.5所投产品必须满足以下商务条件：

2.1.5.1所有投标产品必须为定型量产品,请出具三家用户有效证明（如有要求）(合同复印件、用户联系方法)。

2.1.5.2所有投标产品通过国内有资质单位进行的电磁兼容性试验（如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.3所有产品为同一公司产品,软件操作方式相同（如有要求）

2.1.5.4投标产品生产企业通过ISO9001：2000质量管理体系论证（如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.5投标产品获得制造计量器具许可证(CMC) （如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.2.2技术偏离表（格式见第六部分附件5）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.5投标设备详细配置清单和对应规格的具体数据（品牌，型号，规格，到货期等详细信息，格式自拟）；

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距我院最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予我院的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8投标设备的图文资料（如有）；

2.2.9提供2012年6月－至今浙江省内同类项目成功案例。应有需方名称及联系电话，以最终用户合同复印件（加盖单位公章）作为确认依据（如有/格式自拟）；

2.2.10未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12有关产品代理资格证明文件（如有，复印件）；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标设备报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为我院可以合格使用设备的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.5若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 4．投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，我院可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5. 投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被我院拒绝。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

6.1 投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.2 投标人可将全部投标文件包装完好，封皮上要明确注明“招标编号、标项或标段号、招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向我院提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

8.1 超过投标截止时间送交的；

8.2无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.3 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.4投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人或企业法定代表人授权委托人印章(或签字)的；

8.5投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.6 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.7未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.8 投标设备技术规范偏离表不真实填写或弄虚作假的；

8.9对我院设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

8.10经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判定为无效。

8.11 投标文件有招标方不能接受的条件；

8.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

8.13评标委员会认定有重大偏差的或实质性不响应招标文件要求的；

8.14其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人应在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2. 对明显的文字和计算错误的修正原则

2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

2.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3．评标

3.1招标评审小组一般为5人，由院领导1-2 名、采购部门的代表1-2名和其他专家1-3名组成。招标评审小组所有成员集中进行统一开标，并进行技术标打分和商务标打分。因故不能到场的供应商，需提前邮寄标书，评标组以标书内容为准。

3.2招标评审小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3招标评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.4投标人资格由招标评审小组进行最终的评定。

- 4.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，我院可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时我院可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

5. 评标过程保密

5.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

5.2 在评标期间，投标人企图影响我院或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对我院最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5我院将把中标单位授予最佳投标者，但最低价不是中标的保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按得分由高到低顺序，排名第一的为中标候选供应商。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，我院可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1我院在投标有效期内根据定标结果，将以外网公布招标中标公告等形式通知中标人。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人交纳不高于中标额的1％的履约保证金给我院，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与我院订立的合同的，履约保证金不予退还，给我院造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5符合相关国家和行业标准。投标人提供该设备出厂检测报告、合格证书和计量检定证书。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

2.数量调整

我院保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

3.安装及调试、验收

中标人应派经我院认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备到货并一周内完成的安装、调试。

3.2对招标文件中标有▲★符号的主要指标参数，中标人提供验收调试所需专用工具设施物料并自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收。验收标准按投标书的技术偏离表（投标响应）栏内容逐项进行，产品最终验收合格后招标方和中标方双方签字确认。如验收时投标书的技术偏离表（投标响应）与仪器设备实际功能不符，则招标方视中标方违约。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在我院指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经我院同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.技术培训

4.1中标人须对我院的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，18小时内派人赴现场处理设备质量问题。36小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备保修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达我院指定地点。

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，我院可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及技术参数：

01标、安全阀校验台

一、校验台技术性能指标及配置要求

1、执行标准

满足《TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程》、《GB/T12242—2021》和《GB/T12243—2021》等国家规程标准对安全阀性能测定要求。

2、测试项目与测试精度：

2.1安全阀开启压力测定；

2.2安全阀密封性能测定；

2.3压力测量精度：0.4%

3、校验介质：

压缩空气或氮气：

▲4、校验安全阀适用范围：

4.1 二个校验工位

（1）第一校验工位——适用校验DN8mm至DN80mm的丝口安全阀，设置位置应合理，有助于开展校验活动

（2）第二校验工位——适用校验DN300mm以内的各种法兰式安全阀及螺纹安全阀，既可以用三爪夹紧，也可以用两爪夹紧，方便校验美标安全阀及先导式安全阀；

4.2可校验安全阀通径与开启压力范围

DN300mm及以内、45MPa以内       注：配备增压比不下于60倍的气体增压泵。

▲5、夹紧方式：

采用液压夹紧方式，夹紧过程需实现自动控制——达到设定的夹紧力上限时电机自动卸载保压、低于设定的夹紧力下限时自动启动加压；总功率不超过2.2KW，低噪、节能。

6、配备可拆装式安全防护装置。

7、配备符合规程与标准要求的密封试验用气泡计数装置。

8、数字化测试系统（智能校验系统） 功能要求

★8.1 通过网络接收现有管理端软件所派发的待校验任务，通过双击可查看任意一个待校验阀的详细信息，并可对安全阀信息进行修改、补充；

8.2 待校验任务列表要求：可选中任意一个待校验阀进行校验；具备通过流水号选择功能，可快捷选择“按顺序或逆序（校验编号）”或“单位名称”进行排序；也可扫描二维码选定待校验任务；

8.3 压力显示数字化（校验台同时对应配备五个不同量程的0.4级精密压力表同步测压），自动测定、记录整定压力，并将所需的测试数据、维修检修情况、校验结论等自动导入该任务的校验报告与校验记录中；

8.4 具有对校验人员的权限和密码进行查验的功能，能够对校验设备名称和编号、精密压力表编号量程和有效期等进行设置，并将这些信息自动记录并自动导入校验报告与原始记录中；

8.5 能够将完成校验的每一个阀的合格证铭牌所需要的数据（或文字）自动生成在电脑硬盘中，能同时与激光打标机进行匹配，自动生成铭牌参数导入激光打标机刻印铭牌；

8.6 校验操作端采用触摸显示屏，校验操作不需要使用键盘和鼠标，通过点击触摸屏完成校验过程（软件）中的所有操作；

★8.7 将完成校验的安全阀测试数据与校验员、设备信息、校验时间、校验结论等生成校验报告、校验原始记录、校验台账所需的数据与信息自动导入现有的“智能校验管理系统”中，与现有安全阀校验系统对接，用于进行报告流转与自动生成各种体系文件；

8.8 配套压力传感器（压力变送器）定标软件，对其进行定标纠偏。

9、设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 配置及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控台 | 所需的全套管路、阀门；不锈钢操作面板；五档压力切换；双排十只（每排五只）0.4级精密压力表；操作用针阀采用不锈钢高压针阀；五个不同量程压力变送器、品牌电脑主机、数据处理器、15”触摸显示屏 | 1套 |
| 2 | 螺纹安全阀 校验座 | 适用校验DN8mm至2吋的丝口安全阀校验，配套不同规格的内螺纹转接头 | 1套 |
| 3 | 通用夹紧台 | 适用通径 DN300及以下；液压缸夹紧，；双向卡脚 | 1套 |
| 4 | 英制G、Rc 内螺纹接头 | 1/2〞、3/4〞、1〞、11/4〞、11/2〞、2〞、21/2〞 | 各1只 |
| 5 | “O”型密封圈 | 全套规格，每个规格5只 | 1批 |
| 6 | 外接软管 | M16×1.5 | 2根 |
| 7 | 夹紧台中心垫 | DN25～300mm DN100mm以内通用垫板 螺纹底座 | 1套 |
| 8 | 气体增压泵 | 60倍增压比，可将2.5MPa以上气源压力增至48MPa | 1 台 |
| 9 | 软件 （执行文件） | 校验操作软件、压力变送器定标软件、网上报检与手机APP、安全阀自助报检系统 | 各1套 |
| 10 | 液压站 | 2.2KW 25Mpa 流量3L/分钟（安装在中控台内） | 1套 |
| 11 | 激光打标机 | 自动铭牌夹具 | 1台 |
| 12 | 密封试验装置 | 配密封试验用的硅橡胶塞、有机玻璃气泡筒、接管等 | 1套 |
| 13 | 防护挡板 | 可拆装式 | 1套 |
| 14 | 二维码扫描枪 | 无线 | 1支 |

四、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

五、有计量认证要求提供法定计量认证合格报告；

六、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

七、合同签订后30个工作日内交货。

02标、超声波探伤仪

一．主要技术参数

脉冲类型：负方波脉冲

★具有B扫、C扫、TOFD、高频导波功能，可任意选配

发射脉冲电压：200V - 400V

脉冲前沿：<10 ns

脉冲宽度：5 ns-1185ns连续可调

阻抗匹配：48Ω /500Ω可调

采样频率/位数：400MHz/10bits

采样深度：512

重复频率：15-1000Hz可调

检波方式：数字检波

衰减器精度：<+1dB/12dB

增益范围：0dB - 120dB

探测范围：0.0-10000.00mm（钢纵波）

探头方式：单晶、双晶、穿透

动态范围：≥32dB

信号带宽：0.4MHz - 30MHz

垂直线性误差：≤3%

水平线性误差：≤0.1%

分辨力：>36dB

灵敏度余量：>60dB(深200mmΦ2平底孔)

波形显示方式：射频波，检波 (全波、负或正半波)

▲输出：WIFI，USB2.0，VGA

▲显屏：5.7" 高亮真彩色640×480日光可读 LCD，最大A扫尺寸 115.2×86.4 mm

▲控制：前板密封键盘，飞梭，触摸屏

电源、电压：电池8.4V10Ah连续工作8小时以上（锂电池供电）

工作温度：(-20 - 50)℃

重量：轻便型，不大于1.5KG（含电池）

其他要求：

触摸屏，防油防水，触控灵敏

- 设备配置要求

1.主机一台

2.探头线(Q9-Q9)二根

3.电源适配器一个

4.锂电池二块

5.电源线一根

6.皮套一个

7.仪器提箱一个

8.通讯线、通讯驱动软件一套

9.使用说明书、合格证、保修卡各一份

10.座充一个

11.探头二只（5P9×9K2、5P13×13K2）

三、售后服务

1、中标人免费送货、负责设备的安装调试并提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级且无安装次数限制。

4、应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

四、有计量认证要求提供法定计量认证合格报告；

五、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

六、合同签订后15个工作日内交货。

03标、全自动维氏硬度计

一、产品主要技术参数：

| 硬度计 | 试验力 | 300gf (2.94N)、500gf(4.9N)1.0 Kgf (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、20.0Kgf(196N)、30.0 Kgf (294N)、40.0Kgf(392N)、50.0Kgf(490N) |
| --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | GBT4340.1，GBT4340.2，ASTM_E92 |
|  | 硬度值转换 | 按GB1172-99及ASTM标准 |
|  | 精度符合 | JJG260-91、JIS B 7725、JIS B 7734、GB/T3430.2 -99 ASTM E-384、ISO 6507-2、ISO4546 |
|  | 力值转换 | 测量力自动换挡，无需手动换挡，换挡更顺畅。 |
|  | 加载方式 | 自动加载/保载/卸载 |
|  | 旋转塔台机构 | 自动、手动 物镜—压头—物镜自动切换旋转 自动转塔台提供快速简捷的操作序列而不需要手动旋转塔台，来实现物镜压头自动切换。物镜中心与压头中心重合精度高误差在1微米以内，确保试样打压定位准确，物镜中心位置可调。 |
|  | ★最小测试单位 | 0.001μm |
|  | 数据输出 | LCD显示读出，直接以EXCEL格式保存到U盘 |
|  | 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
|  | 硬度测试范围 | 8~2900HV |
|  | 试验力施加方法 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
|  | 测量目镜 | 电子型10倍 |
|  | 物镜 | ×10倍、×20倍 |
|  | 总放大倍数 | 100X, 200X |
|  | 试验力保荷时间 | 1~99s |
|  | 最大允许试件高度 | 160mm |
|  | 压头中心到外壁距离 | 160mm |
|  | 尺寸 | 580*190*700mm |
|  | 重量 | 约55Kg |
|  | 电源 | AC220V+5%，50-60Hz |
| - 高精度自动X-Y载物台 | 驱动马达 | 步进马达 |
|  | 驱动控制 | 通过软件在X-Y轴向上移动速度可灵活的改变 |
|  | 尺寸 | 110 × 110mm |
|  | 最大移动距离 | 在X-Y轴方向50 × 50mm |
|  | 最小移动距离 | 1m |
|  | 移动速度 | 1-10mm/sec，可调 |
|  | 位移重复精度 | 1um-3um以内 |
|  | - 物台移动方式设定 | - 可通过鼠标点击界面中任意点自动选点，可进行直线开始位置的设定和随机移动位置设定，通过鼠标点选对自动X-Y位移台载物台进行8个方向任意移动的控制，可调整速度、可自动复位、可随意进行坐标清零 |
| 维氏硬度自动测量和控制系统 | - 图像采集 | - 摄像头 内置500万像素，图像清晰。 |
|  | - ▲系统描述 | - 1、可进行全景扫描，边缘扫描.自动完成连续打压、保载、读数、数据记录，通过选择一种测量方式所有测量将自动快速完成； - 2、根据不同需求选择 直线、之字形线、圆、弧线、随机点、矩阵、自学习模式等；通过数据处理软件提高在非光洁面上非清晰压痕的可读性； - 3、在试样连续测量后形成的硬化层深度值可以以表格形式显示； - 4、可方便输出各种数据 测量数据、硬度值表、硬化层深度、最大值、平均值、最小值。 |
|  | - 硬度计控制 | - 1、可对硬度计进行自动控制：自动转塔台(物镜、压头、物镜自动切换)、自动加载、自动测量控制 - 2、可以对显微硬度计的光源亮度进行设置 - 3、选择进行控制物镜的转换并反映在软件接口进行计算参数改变 - 4、选择或起动控制硬度计压头自动转入负载位置、加载、保持、卸载并自动转回测量物镜位置 - 5、硬度计所设定的载荷可自动反映在软件界面上 |
|  | - 控制物台移动方式（Patten） | - 软件系统可控制自动载物台进行编程移动，可进行： - 1）测量模式（Random A） - 使用这个模式打压和读取一个任选点。 - 2）测量模式（Random B） - 测量和读取任意点。以任意角度旋转选定的坐标位置。 - 3) 进行横向（X轴方向）的打压和读取 - 4) 纵向（Y轴方向）的打压和读取 - 5）测量模式（Line Set A） - 使用这个模式打压和读取和表面成一定角度的方向（Z字形移动，即硬化层深度测量的折线移动）。 - 6）测量模式（Line Set B） - 使用这个模式进行固定间隔的打压和读取。 - 7）轨迹坐标移动等移动编程方式 - 以上可同时设定8条直线，每条直线可设999个位置 |
|  | - 测量方式 | - 自动模式: 自动加载+自动测量+自动显示测量结果 - 可选手动模式测量 |
|  | - 图像采集/识别方法 | - 采用高质量、高分辨率摄像机，分辨率为500万，大尺寸原始图像采集；多种图像压缩方法方便使用（采用的图像及测量结果供存储格式，图像存储格式BMP、JPG等通用文件格式）。 - 自动维氏压痕测量系统采用像素识别技术，通过专用维氏硬度压痕分析软件对压痕图像进行分析，分析软件采用数字图像处理技术边缘分割算法对试验压痕边缘提取，进而运用小波多分辨率理论分析试验压痕的取样信号，用最小二乘法拟合压痕边缘直线，从而提取显微硬度压痕边缘的方法，实现对显微组织维氏硬度试验压痕区域快速而准确地提取并自动计算维氏硬度值，提高在非光洁面上非清晰压痕的可读性。 |
|  | - 自动测量时间 | - 约0.3sec/1个压痕 |
|  | - 测量重复性 | - ±1.0% （700HV/500gf） |
|  | - 可测最小压痕 | - 约5m（自动测量） |
|  | - 语言 | - 中文（英文可选） |
|  | - 数据输出格式/ - 编辑功能 | - 可按用户要求定制检验报告； - 通过数据处理软件，在试样连续测量后形成的硬化层深度值可以以表格形式显示； - 可方便输出各种测量数据、硬度值表、硬化层深度、最大值、平均值、最小值、显示并输出彩色图像且带有硬度值； - 硬度值、硬度表、硬化层深度图及图片插入等数据可灵活在“WORD”（可选“EXCEL”）中编辑打印出包含数理统计及硬化层深度曲线的测试报告并保存(WORD格式) （可选“EXCEL”），还可打印观察到的样品形貌图并保存，直接反映出压痕及背景的显微组织，同时在不同倍率物镜下作金相分析观察； |

- 二、供货范围：

| - 1 | - 全自动维氏硬度计 | - 1PC |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 自动载物台及驱动箱(150 ×150 mm, X,Y 行程50mm ) | - 1PC |
| - 3 | - 品牌计算机 | - 1PC |
| - 4 | - 工业数字摄像机500万像素 | - 1PC |
| - 5 | - 光学适配器及C型接口 | - 1PC |
| - 6 | - U盘（内含维氏自动测量软件） | - 1PC |

三、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

四、有计量认证要求提供法定计量认证合格报告。

五、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

六、合同签订后15个工作日内交货。

04标、电镜镀膜仪（重招）

一、产品主要技术参数：

1．▲溅射靶头采用平面磁控靶设计；

2．彩色触摸式液晶屏显示，屏幕不小于5英寸；

3．溅射靶材（纯度不低于99.99%）：高纯金靶、高纯铂靶、高纯银靶、高纯铜靶、高纯锡靶；

4．溅射电流：5-45mA连续可调，最小步长不大于1mA；

5．溅射真空：4-20Pa连续可调，最小步长不大于0.1Pa，极限真空优于1Pa；

6．溅射时长：1-999s连续可调，最小步长不大于1s；

7．真空室：尺寸不小于φ125×125mm；

8．★可存储不少于5种靶材的工作参数；

9．具备电流保护和真空保护功能，在电流过大、真空度较差时保证设备安全；

10．可实时显示靶材使用时间和设备工作时间；

11．▲可用实时曲线显示溅射电流和真空度；

12．▲颗粒大小不大于10nm。

二、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

三、有计量认证要求提供法定计量认证合格报告。

四、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

五、合同签订后30个工作日内交货。

05标、马弗炉

- 产品主要技术参数

- ★1、产品集成加热系统，气体系统，真空系统，冷水系统等组成；

- 2、炉膛采用高纯氧化铝纤维材料；

- 3、具有超温报警并断电保护功能，漏电保护功能，操作安全可靠；

- ▲4、炉膛工作尺寸：400*300*300mm（温度均匀性±3℃）；

- 5、机器电源：AC380V，50/60Hz；额定功率不大于18kw；

- 6、炉体结构：双层壳体结构，合金腔体整体密封；

- ▲7、温控系统：具有PID调节、自整定功能，并可编制不同升降温程序；控温精度±1℃

- 8、压力控制：压力传感器，如遇异常情况会自动切断气源，如炉内压力过大会自动来泄压；

- 9、可通气氛：氮气、氩气、氧气等；

- 10、真空：可外接真空泵预抽真空，噪音≤56db，真空度-0.09MPa；

- 11、加热元件：优质硅钼棒；单侧5根，共10根；

- 12、测温元件：B型或S型热电偶，正上方测温，测温范围0-1600℃；

- ★13、使用温度：最高温度不低于1650℃，连续工作温度≤1600℃；

- ▲14、升温速度：推荐≤10℃/min，最快升温速度20℃/min；

- ▲15、降温速度：700℃以上≤10℃/min。

- 二、设备配置要求

1、马弗炉一台；

2、冷却系统一套；

3、真空系统一套；

4、坩埚钳1只、高温手套1副、高纯氧化铝坩埚2个；

5、说明书、合格证、保修卡各一份。

三、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

四、有计量认证要求提供法定计量认证合格报告。

五、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

六、合同签订后30个工作日内交货。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被我院接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知发出10日内中标人交纳中标额的1％的履约保证金给我院，（汇入：绍兴市特种设备检测院；帐号336006160018000094239交通银行绍兴袍江支行）履约保证金不计息。按招标文件和中标供应商投标文件的约定，和我院在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与我院签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市特种设备检测院。

2.1.2合同交货期：按标项内要求时限交货，有特殊要求的按合同执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3. 付款方式：

按标项内付款方式执行，有特殊要求的按合同执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非我院对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的原装正品。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由我院按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和我院的直接经济损失。

- 6.2由于我院保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助我院及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，我院发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和我院签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给我院。

7.3我院在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，我院收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

1．评标方法

本次招标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

- 评分标准

共100分，其中技术分70分,商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数点后2位）：

2.1.技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术参数与功能配置 （45分） | 满足招标文件要求的得25分;打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理，每有一项正偏离加2分, 最高加2分;打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项正偏离的加2分，最高加4分，每有一项负偏离的扣4分；一般指标每有一项正偏离的加1分，最高加4分，每有一项负偏离的扣2分。扣完为止。 |
|  |  | 所投产品品牌规格型号、对应数量、详细配置、技术参数、随机软件是否完整；配件附件辅材是否完整合理、消耗品优惠承诺等。优秀10-8.1分，良好8.0-5.1分，一般5-2.1分，较差或不合理的2.0-0分。 |
| 2 | 设备稳定性、先进性（10分） | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行横向评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度，优秀10-8.1分，良好8.0-5.1分，一般5.0-2.1分，差2.0-0分。 |
| 3 | 销售业绩（3分） | 制造商应提供同类项目业绩，需提供用户清单和具有代表性的合同复印件以供审核，每有一份得1分，最高得3分。（提供合同复印件，原件备查，未能提供合同原件的不得分）。 |
| 4 | 售后服务质量保证措施其它优惠承诺 (10分) | 满足标书售后服务要求得2分，不满足不得分；厂方承诺免费保修时间每增加壹年加2分,最高加4分；招标文件未规定，招标人特别承诺的实质性优惠措施、条件(是否拥有技术维护机构和常住维修工程师，后续技术支持、软硬件升级服务，在出现故障时18小时内到现场，36小时内解决问题等)将视情况加分，最高加4分。 |
| 5 | 投标文件制作 (2分) | 投标文件制作情况,询标情况(包括是否参与询价、技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况)，好的得2分，较好的得1分、一般得0.5分。 |

注：1、评分标准里所提到的要原件备查的请投标人单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2.商务分（30分）

2.2.1.评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。

注：如投标文件未按规定制作、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方                       （招标文件编号：         ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                          （姓名、单位、职务）代表投标人                      （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

1.投标书

2.招标文件要求投标人提交的其他文件及资料

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1．根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

4．       标：                     投标总价为（大写）：              元人民币。

5．本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

6.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：

日期：    年   月   日

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （我院）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、我院不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：投标设备报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5：技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：1、此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列在技术偏离表中，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日