- 绍兴市特种设备检测院2024年仪器设备（第一批）供货项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: STZ2024002

| 采购单位： | 绍兴市特种设备检测院 |
| --- | --- |
| 监督单位： | 绍兴市市场监督管理局 |
| 二○二四年四月 |  |

第一部分 招标公告

经绍兴市政府采购管理部门批准，我院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：  STZ2024002      采购组织类型：  单位自行采购

二、招标设备名称及数量（预算金额：人民币    70.5   万元）

| 标项 | 设备名称 | 设备型号 | 采购 数量 | 上限单价 (单位：万元) | 上限总价 (单位：万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01标 | 理论机考智能一体化系统 |  | 1 | 18 | 18 |  |
| 02标 | 燃油（气）有机热载体锅炉考试设备 |  | 1 | 8 | 8 |  |
| 03标 | 全自动馏程测定仪 |  | 1 | 14 | 14 |  |
| 04标 | 台式阀门研磨机 |  | 1 | 5.5 | 5.5 |  |
| 05标 | 裂纹测深仪 |  | 1 | 25 | 25 |  |

注：本院提供的仪器型号只是参考，如有技术参数和功能优予本院提供仪器型号，价廉者优先。

三、投标供应商的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

2、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币100万元（含100万元）以上。具有上述设备生产或经营资质。

3、多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。

四、投标截止时间及地点：投标人应于2024年 4 月 29 日9:00时之前将投标文件密封送交到浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院，本次招标的投标文件也可采用快递的方式进行递交，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点：2024年 4 月 29 日9:00 时在浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院3楼会议室开标。

六、招标公告发布：http://www.sxtjy.com

联系方式：    绍兴市特种设备检测院    金先生    0575-88132262

绍兴市特种设备检测院

二○二四年四月十一日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 绍兴市特种设备检测院2024年仪器设备（第一批）供货项目 项目的实施规模、范围：进行绍兴市特种设备检测院2024年仪器设备（第一批）供货项目有关设备的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 4 | 投标文件接收单位：绍兴市特种设备检测院 投标文件送达地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 5 | 投标截止时间：2024年 4 月 29 日 9：00时整。 |
| 6 | 开标时间：2024年 4 月 29 日9：00时整 开标地点：绍兴市特种设备检测院3楼会议室 |
| 7 | 联系方式： 绍兴市特种设备检测院 金先生 0575-88132262 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于绍兴市特种设备检测院。 |
| / | / |

注：

- 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、不公正或违法违规内容时，请在投标截止日七天前向我院书面反映，我院向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

- 为维护我院招标工作的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

名称：绍兴市特种设备检测院

地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号

项目联系人（询问）：金先生

项目联系方式（询问）：0575-88132262

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0575-88772729

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.2 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向我院提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向我院提供的产品和服务。

2.5　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供原厂商产品设备性能指标说明书，无法提供的导致评标委员会无法评审的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，我院对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知我院，但通知不得迟于开标前7日使我院收到，我院将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，我院有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，我院可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，我院与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标设备报价明细表（如有/格式见第六部分附件4）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.1.5所投产品必须满足以下商务条件：

2.1.5.1所有投标产品必须为定型量产品,请出具三家用户有效证明（如有要求）(合同复印件、用户联系方法)。

2.1.5.2所有投标产品通过国内有资质单位进行的电磁兼容性试验（如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.3所有产品为同一公司产品,软件操作方式相同（如有要求）

2.1.5.4投标产品生产企业通过ISO9001：2000质量管理体系论证（如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.5投标产品获得制造计量器具许可证(CMC) （如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.2.2技术偏离表（格式见第六部分附件5）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.5投标设备详细配置清单和对应规格的具体数据（品牌，型号，规格，到货期等详细信息，格式自拟）；

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距我院最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予我院的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8投标设备的图文资料（如有）；

2.2.9提供2012年6月－至今浙江省内同类项目成功案例。应有需方名称及联系电话，以最终用户合同复印件（加盖单位公章）作为确认依据（如有/格式自拟）；

2.2.10未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12有关产品代理资格证明文件（如有，复印件）；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标设备报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为我院可以合格使用设备的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.5若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 4．投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，我院可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5. 投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被我院拒绝。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

6.1 投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.2 投标人可将全部投标文件包装完好，封皮上要明确注明“招标编号、标项或标段号、招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向我院提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

8.1 超过投标截止时间送交的；

8.2无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.3 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.4投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人或企业法定代表人授权委托人印章(或签字)的；

8.5投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.6 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.7未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.8 投标设备技术规范偏离表不真实填写或弄虚作假的；

8.9对我院设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

8.10经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判定为无效。

8.11 投标文件有招标方不能接受的条件；

8.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

8.13评标委员会认定有重大偏差的或实质性不响应招标文件要求的；

8.14其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人应在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2. 对明显的文字和计算错误的修正原则

2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

2.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3．评标

3.1招标评审小组一般为5人，由院领导1-2 名、采购部门的代表1-4名和其他专家0-3名组成。招标评审小组所有成员集中进行统一开标，并进行技术标打分和商务标打分。因故不能到场的供应商，需提前邮寄标书，评标组以标书内容为准。

3.2招标评审小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3招标评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.4投标人资格由招标评审小组进行最终的评定。

- 4.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，我院可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时我院可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

5. 评标过程保密

5.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

5.2 在评标期间，投标人企图影响我院或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对我院最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5我院将把中标单位授予最佳投标者，但最低价不是中标的保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按得分由高到低顺序，排名第一的为中标候选供应商。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，我院可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1我院在投标有效期内根据定标结果，将以外网公布招标中标公告等形式通知中标人。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人交纳不高于中标额的1％的履约保证金给我院，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与我院订立的合同的，履约保证金不予退还，给我院造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5符合相关国家和行业标准。投标人提供该设备出厂检测报告、合格证书和计量检定证书。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

2.数量调整

我院保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

3.安装及调试、验收

中标人应派经我院认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备到货并一周内完成的安装、调试。

3.2对招标文件中标有▲★符号的主要指标参数，中标人提供验收调试所需专用工具设施物料并自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收。验收标准按投标书的技术偏离表（投标响应）栏内容逐项进行，产品最终验收合格后招标方和中标方双方签字确认。如验收时投标书的技术偏离表（投标响应）与仪器设备实际功能不符，则招标方视中标方违约。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在我院指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经我院同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.技术培训

4.1中标人须对我院的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，18小时内派人赴现场处理设备质量问题。36小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备保修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达我院指定地点。

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，我院可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及技术参数：

01标、理论机考智能一体化系统

一、功能要求

★1、符合《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019）的相关要求；

2、综合管理功能：与浙江省特种设备作业人员考核管理平台系统实现数据对接，可下载和上传学员相关信息，实现考试评判系统、考试信息、考试考台等统一管理；

3、考生自主签到功能：预约考试成功的考生，可在报道机处凭二代身份证进行人像采集、人证比对、签名信息采集等；

4、考试自动分配功能：系统按考生报道顺序安排考生排队，根据理论考场内空闲考台分配考生考试，并将候考信息在候考室提示屏上显示；

5、进出考场识别功能：考场入口设立人脸识别闸机，验证考生是否已经报道、是否已分配考台，并对考生进行人脸识别，符合要求的考生可进入考试场。

二、参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论机考智能一体化管理系统 |  |  |  |
| 1.1 | 智能考试管理系统 | 工作台：CPU类型: Intel Core/酷睿 i7-1165G7四核八线程；内存容量:16G；硬盘容量: 500GB固态硬盘；显示器：23.8寸宽屏LED显示器。 ▲管理软件：可实现考试评判系统、考试信息、考试考台等统一管理功能。此软件须与浙江省特种设备作业人员考核管理平台系统兼容，相关数据应能互融互通。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 考生智能报道系统 | 报道机：酷睿i3处理器，运行内存4G，存储64G,主机,21吋触控屏，内置1080P摄像头，手写板，身份证读卡器、音箱等。 ★报道软件：可实现考生/考官签到、人像采集、人证识别等功能。此软件须与浙江省特种设备作业人员考核管理平台系统兼容，相关数据应能互融互通。 | 套 | 1 |
| 1.3 | 考生候考系统 | 显示屏：65吋led高清网络电视机。 候考分配软件：可实现考生报道排队及分配功能。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 考试门禁系统 | 门禁闸机：材质：不锈钢；尺寸：1200X280X980；开闸时间：<0.8S；通行方向：双向；通行速度：35~60人/分；通道宽度：600mm；电源电压：AC220±10%V/50HZ；故障自检和报警提示功能；机械结构、感应双重防夹功能，在闸门复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；声光报警功能：含非法闯入、尾随报警；防冲功能，在没有接收到开闸信号时，闸门自动锁死。 门禁人脸识别终端：材质：全铝机身；显示屏：8英寸 触控屏、图像增强：宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪；usb接口：4路；网络接口：1 路 RJ45 100M 以太网口；人脸容量：10000 张人脸照片；操作系统：window7 旗舰版；处理器：Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @1.99GHz 2.00GHz；安装内存：4.00GB，存储 8GB。 闸机人脸识别软件：可验证考生是否已通过人像采集和人证比对、是否已分配考台，对已分配考台的考生进行人脸识别和身份认证，并根据验证结果确定是否通过闸机。 | 套 | 2 |
| 2 | 理论机考智能一体化考台组合 |  |  |  |
| 2.1 | 一体化智能考台 | 外壳：整机模块化一体设计（尺寸：460X450X1150，整机全钢板制造，表面喷塑）；CPU：酷睿i5处理器；内存容量:8GB；硬盘容量:128GB；显示屏：21.5英寸（全平面钢化玻璃电容屏、耐磨抗划、内置防窥光学贴膜、可触摸、分辨率1920*1080）；摄像头:高清1080P自动对焦 | 台 | 35 |
| 2.2 | 考试圆凳 | 钢制金属圆凳，配防爆气杆，坐垫双层加厚海绵，升降高度42-57CM。 | 把 | 35 |

三、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

四、有计量要求的应提供符合要求的计量报告。供货商选择检定校准机构应在设备检定或校准前经我院确认。

五、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

六、合同签订后20个工作日内交货。

02标、燃油（气）有机热载体锅炉考试设备

一、基本要求

1、锅炉本体、附属设备等需实物仿真，安全附件、阀门等需实物并可进行相应模拟操作；且能够对运行状况（如压力）进行模拟显示；

★2、能实现部件识别操作、基本操作、应急处置操作等科目考试的要求，所有科目考试占比及内容应符合《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019）的规定；

▲3、设备软件系统具有题库管理、随机组卷、自动限时计时、自动判卷评分、自动记录存档、统计、查询、汇总报表、建档和存档等数据库管理功能；

4、设备应选用国内目前在用的具有代表性的典型炉型，按照锅炉设计图纸，按一定比例将真实锅炉缩小制作。锅炉外形、锅炉内部结构、配备的附属设备、安全附件和操作阀门等均为真实部件，能供司炉人员操作；

二、技术要求

1、系统软件至少应具备锅炉各系统工作流程与正确操作演示功能、上机操作训练功能、考核功能、考试计时功能、考核自动打分功能、学员信息管理功能、学员数据库管理功能、学员信息导入导出功能；

2、应用软件演示至少应包括向高位膨胀槽注油系统、向锅炉，系统注油系统、排油流程系统、循环流程系统、启动点火流程系统、燃烧组成及工作流程系统、有机热载体锅炉组成；

3、注油泵要求真实导热油用齿轮泵；循环泵要求真实BRY风冷式热油泵；热油循环系统截止阀必须是波纹管式截止阀；热油循环系统安全阀必须是波纹管式安全阀；燃烧器必须是锅炉用真实燃烧器；

▲4、工业触摸屏运行软件包括练习界面、考核界面两个部分；练习界面应显示考题内容、考题正确步骤内容及实时显示学员每一步操作内容，学员通过触摸屏选择不同的考题进行练习；考核界面应显示考题内容实时显示学员每一步操作内容。

三、配置要求

1、锅炉本体1台。

2、锅炉附属设备1套。

3、高位膨胀器1台。

4、低位储油罐1台。

5、油气分离器1台。

6、注油泵1台。

7、导热油循环泵1台。

8、导热油备用循环泵1台。

9、燃烧器1个。

10、供油（气）管路1套。

11、安全附件及阀门1套。

12、注油泵进口阀1个，规格:DN20。

13、注油泵出口阀1个，规格:DN20。

14、注油泵回油阀1个，规格:DN20。

15、膨胀槽排气阀1个，规格:DN20。

16、膨胀槽辅助排气阀1个，规格:DN20。

17、膨胀槽排油阀 1个，规格:DN20。

18、过滤器进口阀1个，规格:DN20。

19、冷油置换阀1个，规格:DN20。

20、循环泵进口阀2个，规格:DN20。

21、循环泵出口阀2个，规格:DN20。

22、循环泵排油阀2个，规格:DN20。

23、加热设备旁通阀1个，规格:DN20。

24、 排污阀1个，规格:DN20。

25、安全阀1个，规格:DN20。

26、过滤器1个，规格:DN20。

27、压力表2个，规格：0~1.6Mpa；表盘：Y100。

28、考核系统1套。

29、电控操作台1台。

30、以太网可编程控制器1套。

31、按钮及指示灯1套。

32、10寸MCGS工业触摸屏1台，规格：10.2英寸。

33、考试终端1台。

34、扫描枪1把。

四、售后服务

1、中标人免费送货、负责设备的安装调试并提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级且无安装次数限制。

4、应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

五、有计量要求的应提供符合要求的计量报告。供货商选择检定校准机构应在设备检定或校准前经我院确认。

六、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

七、合同签订后15个工作日内交货。

03标、全自动馏程测定仪

一、适用范围

全自动馏程测定仪适用于有机热载体、石油溶剂油、石脑油及其他相似的石油产品的馏分测定。

二、适用标准

GB/T 6536、ASTM D86

三、技术性能要求

1、采用10寸及以上彩色工业液晶触摸屏，键盘控制、程序控制多种模式易于操作；

2、采用高精度PT100玻璃体温度传感器，数据准确可靠；

3、采用高精度红外线量筒读数系统，分辨率高，使回收量读数可精确到0.01毫升；

▲4、内置高品质大气压力检测模块自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响；

▲5、冷浴恒温采用内置小循环方式，并使用高品质压缩机，恒温可靠无滞后；

6、内置微型热敏打印机自动报告检测结果；

7、暗室能自动恒温，不受环境因素的影响；

8、具有初馏点、终馏点和干点自动检测功能；

▲9、仪器具有终止体积与终止温度的设置功能；

▲10、仪器具有着火检测与灭火功能，确保实验过程安全；

11、快速冷却蒸馏室缩短等待时间，提高效率；

12、蒸馏过程动态显示相关参数，蒸馏曲线实时显示，加热功率实现自行优化。

四、技术参数要求

1、蒸馏速率：4～5mL/min；

2、测温元件：高精度PT100玻璃体温度传感器；

3、冷浴恒温范围：-10～+70℃；

★4、温度范围：室温～400℃，分辨率：0.01℃；

★5、体积检测范围：0～100mL，分辨率：0.01mL；

6、整机功率：≤1500W

7、电源： AC 220V±10%， 50Hz±10%；

五、配置要求：

1、仪器主机1台；

2、温度传感器2支；

3、蒸馏烧瓶、专用量筒各2支；

4、石英隔热垫、不锈钢导流片各2块；

5、冷凝管擦拭带1根；

6、硅胶塞4个；

7、打印纸2卷；

8、馏程标油3瓶；

六、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

七、有计量要求的应提供符合要求的计量报告。供货商选择检定校准机构应在设备检定或校准前经我院确认。

八、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

九、合同签订后15个工作日内交货。

04标、台式阀门研磨机

一、技术参数

1、适用阀门：法兰连接平面截止阀，安全阀（阀芯、阀座）等。

2、最大允许阀门高度：1350mm

3、最大允许阀门法兰直径：φ1040mm

4、研磨范围：φ20mm～φ335mm

5、最大探深：720mm

6、主轴最大伸缩长度：300mm

7、工作台尺寸：600mmx850mm

8、工作台最大允许阀芯直径：φ750mm

9、工作台倾斜角度调节范围：0～12°

10、工作台左右移动范围：±60mm

11、工作台V型块夹紧范围：φ45mm～φ500mm

12、电源参数：交流380V/50Hz

13、主电机功率：2.2KW

14、升降电机功率：0.55KW

15、主轴变速级数：无级变频调速

16、主轴变速范围：0～1400r/min

二、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

三、有计量要求的应提供符合要求的计量报告。供货商选择检定校准机构应在设备检定或校准前经我院确认。

四、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

五、合同签订后15个工作日内交货。

05标、裂纹测深仪

一、功能要求

主要应用于各类导电金属材料的裂纹深度的测量,兼具微小裂纹和大深度裂缝测量,可为具有裂纹缺陷的金属材料提供进一步处理的依据，裂纹深度结果可直接显示读取。

二、技术参数要求

★1、测量范围（裂纹深度）：1.0-5.0mm；估测范围（裂纹深度）：5.0-99.0mm。

2、测量精度±0.1mm；测量误差≤20%H（H为裂纹深度）。

3、裂纹的最大宽度：至2.5mm；裂纹最小长度：≥5H且≥3mm（H为裂纹深度）。

4、测量值采用数字式直读显示。

▲5、系统除有测量铁磁性、非铁磁性、铝3种测量选项外，应具有用于试块校准的可编辑的3种及以上测量选项，须提供功能佐证。

6、系统采用0点校准或多点校准模式。

▲7、配备探头辅助稳定装置，便于空间狭小或操作角度不佳时操作控制准确。

8、配备大量程测量探头，探头接收信号稳定，具有较大的裂纹深度估测范围。

9、设备具有自动关机功能。

10、供电方式：内置充电电池，工作时间：满电使用时间不少于12小时。

11、工作温度范围： 5℃ ～40℃。

12、主机重量不大于：350g，便于现场检测。

13、辅助功能：可测量不锈钢堆焊层厚度；具有电动势测量功能，可以直接查看材料的电动势值。

三、配置要求

主机1台，标准探头1个，小直径曲面探头1个，大量程探头1个，探头辅助稳定装置1个，合金钢试块1个，不锈钢试块1个，碳钢试块1个。

四、售后服务

1、中标人免费送货、负责设备的安装调试并提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级且无安装次数限制。

4、应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

五、有计量要求的应提供符合要求的计量报告。供货商选择检定校准机构应在设备检定或校准前经我院确认。

六、合同签订时交纳合同金额的1%作为履约保证金給甲方，货品验收合格后支付100%货款，同时退还履约保证金（不计息）。

七、合同签订后15个工作日内交货。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被我院接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知发出10日内中标人交纳中标额的1％的履约保证金给我院，（汇入：绍兴市特种设备检测院；帐号336006160018000094239交通银行绍兴袍江支行）履约保证金不计息。按招标文件和中标供应商投标文件的约定，和我院在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与我院签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市特种设备检测院。

2.1.2合同交货期：按标项内要求时限交货，有特殊要求的按合同执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3. 付款方式：

按标项内付款方式执行，有特殊要求的按合同执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非我院对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的原装正品。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由我院按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和我院的直接经济损失。

- 6.2由于我院保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助我院及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，我院发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和我院签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给我院。

7.3我院在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，我院收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

1．评标方法

本次招标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

- 评分标准

共100分，其中技术分70分,商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数点后2位）：

2.1.技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术参数与功能配置 （45分） | 满足招标文件要求的得35分;打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理，打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项负偏离的扣4分；一般指标每有一项负偏离的扣2分。扣完为止。 |
|  |  | 所投产品品牌规格型号、对应数量、详细配置、技术参数、随机软件是否完整；配件附件辅材是否完整合理、消耗品优惠承诺等。优秀10-8.1分，良好8.0-5.1分，一般5-2.1分，较差或不合理的2.0-0分。 |
| 2 | 设备稳定性、先进性（10分） | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行横向评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度，优秀10-8.1分，良好8.0-5.1分，一般5.0-2.1分，差2.0-0分。 |
| 3 | 销售业绩（3分） | 制造商应提供同类项目业绩，需提供用户清单和具有代表性的合同复印件以供审核，每有一份得1分，最高得3分。（提供合同复印件，原件备查，未能提供合同原件的不得分）。 |
| 4 | 售后服务质量保证措施其它优惠承诺 (10分) | 满足标书售后服务要求得2分，不满足不得分；厂方承诺免费保修时间每增加壹年加2分,最高加4分；招标文件未规定，招标人特别承诺的实质性优惠措施、条件(是否拥有技术维护机构和常住维修工程师，后续技术支持、软硬件升级服务，在出现故障时18小时内到现场，36小时内解决问题等)将视情况加分，最高加4分。 |
| 5 | 投标文件制作 (2分) | 投标文件制作情况,询标情况(包括是否参与询价、技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况)，好的得2分，较好的得1分、一般得0.5分。 |

注：1、评分标准里所提到的要原件备查的请投标人单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2.商务分（30分）

2.2.1.评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。

注：如投标文件未按规定制作、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方                       （招标文件编号：         ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                          （姓名、单位、职务）代表投标人                      （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

1.投标书

2.招标文件要求投标人提交的其他文件及资料

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1．根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

4．       标：                     投标总价为（大写）：              元人民币。

5．本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

6.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：

日期：    年   月   日

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （我院）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、我院不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：投标设备报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5：技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：1、此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列在技术偏离表中，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日